## Slide 1
UE 832
Imagerie par Résonance Magnétique
Contraste en IRM
Pauline Lefebvre
pauline.lefebvre@univ-lorraine.fr
Janvier 2026
Cours d'IRM (Imagerie par résonance magnétique) en ligne (imaios.com)

## Slide 2
Contraste, pondération
  Principe du contraste en IRM
  Rappel sur les séquences : TE, TR
  Rappel sur la relaxation du signal : T1, T2
  Rappel sur la réception du signal et séquences
  Pondérations T1, T2, DP
  Autres contrastes : inversion récupération / suppression de la graisse
Rehaussement de contraste
  But de l’injection
  Principe de fonctionnement du rehaussement de contraste
  Agents paramagnétiques
  Agents superparamagnétiques
  Autres produits de contraste

## Slide 3
Contraste, pondération
  Principe du contraste en IRM
  Rappel sur les séquences : TE, TR
  Rappel sur la relaxation du signal : T1, T2
  Rappel sur la réception du signal et séquences
  Pondérations T1, T2, DP
  Autres contrastes : inversion récupération / suppression de la graisse
Rehaussement de contraste
  But de l’injection
  Principe de fonctionnement du rehaussement de contraste
  Agents paramagnétiques
  Agents superparamagnétiques
  Autres produits de contraste

## Slide 4
Principe du contraste en IRM
Notations:
T1w
T2w
PDw
Dw…
Les contrastes possibles : T1, T2, Densité de Proton (DP), Diffusion …
T1 et T2 sont des propriétés intrinsèques aux différents tissus biologiques
Principe du contraste en IRM : utiliser ces différences de propriétés pour créer un contraste sur l’image entre les tissus
Pondéré DP
Pondéré T2
Pondéré T1
≠ CT-scan : 1 seul contraste possible

## Slide 5
Principe du contraste en IRM
Quelques exemples de valeurs de T1 et T2 de tissus (1,5 T):
Eau = 3000 ms
LCR = 2400ms
Mat Grise = 760ms
Mat Blanche = 510ms
Eau = 3000 ms
LCR = 160ms
Mat Grise = 77ms
Mat Blanche = 67ms
T1
T2
Pondéré DP
Pondéré T2
Pondéré T1

## Slide 6
Contraste, pondération
  Principe du contraste en IRM
  Rappel sur les séquences : TE, TR
  Rappel sur la relaxation du signal : T1, T2
  Rappel sur la réception du signal et séquences
  Pondérations T1, T2, DP
  Autres contrastes : inversion récupération / suppression de la graisse
Rehaussement de contraste
  But de l’injection
  Principe de fonctionnement du rehaussement de contraste
  Agents paramagnétiques
  Agents superparamagnétiques
  Autres produits de contraste

## Slide 7
Rappel sur les séquences en IRM
Champ statique B0 (1,5T ou 3T)
Image :
Contraste (T1, T2 …)
RF (B1)
Transformée de Fourier inverse
Gradients
Séquence (gradients, impulsion RF): TE, TR, α, durée/amplitude impulsion et gradients…
Acquisition :
FID, espace k
  Le contraste (T1, T2, DP) est obtenu en fonction des paramètres d’acquisition, définis dans la séquence (TR, TE, α principalement)
Antennes

## Slide 8
Architecture des séquences IRM :
Gradients
Emises par l’antenne
Reçu par l’antenne
Rappel sur les séquences en IRM

## Slide 9
Architecture des séquences IRM :
  Des briques indispensables (impulsions RF, gradient de coupe/lecture/phase …)
  Des « options » (synchronisation, préparation de l’aimantation transverse pour inversion récupération…)
Deux paramètres principaux permettent en première approche de caractériser une séquence IRM :
  Le temps de répétition (TR) = temps entre 2 impulsions radiofréquences
  Le temps d’écho (TE) = temps entre l’impulsion RF et le maximum du signal (=écho)
Echo de gradient
Echo de spin
Dans ce cours, on ne parlera pas des gradients
Rappel sur les séquences en IRM

## Slide 10
Paramètres d’acquisition (TE, TR et α)
  Exemple de la séquence écho gradient
Chronogramme de la séquence (sans la représentation des gradients)
  TE = temps d’écho
Temps entre l’excitation RF et l’acquisition
  TR = temps de répétition
Temps entre 2 excitations RF
  α = angle de bascule
Défini par l’onde RF
Rappel sur les séquences en IRM

## Slide 11
Réglage du TE et du TR : exemple sur l’interface d’acquisition Siemens
Rappel sur les séquences en IRM

## Slide 12
Contraste, pondération
  Principe du contraste en IRM
  Rappel sur les séquences : TE, TR
  Rappel sur la relaxation du signal : T1, T2
  Rappel sur la réception du signal et séquences
  Pondérations T1, T2, DP
  Autres contrastes : inversion récupération / suppression de la graisse
Rehaussement de contraste
  But de l’injection
  Principe de fonctionnement du rehaussement de contraste
  Agents paramagnétiques
  Agents superparamagnétiques
  Autres produits de contraste

## Slide 13
Relaxation du signal
Temps T1 et T2 :
Décroissance en T2
Repousse en T1
Relaxation longitudinale = le long de l’axe z
Relaxation transversale = dans le plan xy
Enregistrement du signal en IRM (imaios.com)

## Slide 14
Contraste, pondération
  Principe du contraste en IRM
  Rappel sur les séquences : TE, TR
  Rappel sur la relaxation du signal : T1, T2
  Rappel sur la réception du signal et séquences
  Pondérations T1, T2, DP
  Autres contrastes : inversion récupération / suppression de la graisse
Rehaussement de contraste
  But de l’injection
  Principe de fonctionnement du rehaussement de contraste
  Agents paramagnétiques
  Agents superparamagnétiques
  Autres produits de contraste

## Slide 15
Réception du signal
Quel signal récupère-t-on en IRM ?
MRI questions.com
Comprendre l’IRM, Manuel d’auto-apprentissage, 7e édition 2011
Repousse de M (Mz et Mxy)
On ne peut mesurer que Mxy en IRM  caractérisée par le T2
Mx,y

## Slide 16
Echo de spin et écho de gradient
Echo de gradient
Echo de spin
Il existe 2 grandes familles de séquences IRM : l’écho de spin et l’écho de gradient
Les 2 produisent un écho (=max du signal) de manière différente.

## Slide 17
Echo de gradient
Echo de spin
L’écho de gradient permet de réaliser l’écho grâce à un « gradient de déphasage » placé avant la lecture = le signal est pondéré en T2*
L’écho de spin permet de réaliser l’écho grâce à une impulsion 180, qui « inverse » les spins = le signal est pondéré en T2
Echo de spin et écho de gradient
 Ce sera l’objet du dernier cours

## Slide 18
Contraste, pondération
  Principe du contraste en IRM
  Rappel sur les séquences : TE, TR
  Rappel sur la relaxation du signal : T1, T2
  Rappel sur la réception du signal et séquences
  Pondérations T1, T2, DP
  Autres contrastes : inversion récupération / suppression de la graisse
Rehaussement de contraste
  But de l’injection
  Principe de fonctionnement du rehaussement de contraste
  Agents paramagnétiques
  Agents superparamagnétiques
  Autres produits de contraste

## Slide 19
Notion de pondération
Pondération = équilibre ou balance (« weighting »)
T1
T2
T1
T2
T1
T2
Pondération T2
Pondération DP
Pondération T1
Ce qui fait pencher la balance d’un côté ou de l’autre : Le TE et le TR !

## Slide 20
Effet du TR/TE sur l’aimantation
Quel est l’effet du TR sur l’aimantation ?
  TR = temps de répétition
temps entre 2 excitations RF
A chaque TR, l’aimantation est de nouveau basculée dans le plan transverse, même si elle n’est pas encore revenue à 100% à son état d’équilibre.

## Slide 21
Quel est l’effet du TE sur l’aimantation ?
  TE = temps d’écho
temps entre l’excitation RF et l’acquisition
Le TE est le moment où on acquière l’image (ie l’état de l’aimantation) = le moment où on regarde si il y a un contraste entre 2 tissus différents
Effet du TR/TE sur l’aimantation

## Slide 22
Effets d’un TR « long » ou « court »
Dans la suite, on considère 2 tissus avec des T1 et T2 différents, que l’on nommera A et B
T1,A < T1,B, c’est-à-dire A revient plus vite à l’équilibre en z que B
Quel est l’effet d’un TR « long » ou « court » sur la différence d’aimantation entre A et B ?
TR « long » les 2 aimantations Mz,A et Mz,B ont le temps de revenir toutes les 2 à l’équilibre, les différentes de signal s’estompent
Il n’y aura pas de différence en T1 entre les 2 tissus
TR long = pas de pondération T1 possible
A
A
B
B
TR « court » l’aimantation Mz,A repousse plus vite que l’aimantation Mz,B
Il y a une différence d’aimantation pour un TR suffisamment court
TR court = pondération T1 possible si on rebascule l’aimantation dans le plan transverse à ce moment-là
Mz
Mz

## Slide 23
Effets d’un TR « long » ou « court »
Si on bascule l’aimantation dans le plan transverse (en Mxy) après un TR court, les 2 tissus garderont une différence d’aimantation, due à leur différence de T1
(pour rappel, on ne peut mesurer que Mxy en IRM)
A
A
B
B
Mz
Mz
Si RF à ce moment là  seules ces parties seront basculées dans le plan transverse et acquises

## Slide 24
Effet d’un TE « long » ou « court »
On considère maintenant que les 2 aimantations sont revenues à leur équilibre (TR long) et sont basculées de nouveau dans le plan transverse ensuite
TE « court » les 2 aimantations Mxy,A et Mxy,B n’ont pas encore eu le temps de se différencier
TE court = pas de pondération T2 possible
TE « long » (mais pas trop …) l’aimantation Mxy,A décroit moins vite que que l’aimantation Mxy,B
Il y a une différence d’aimantation pour un TE suffisamment long
TE long = pondération T2 possible
A
A
B
B
A
B
A
B
TE court
Mxy
Mxy

## Slide 25
Pondération T1
Objectif de la pondération T1 = recherche d’un contraste en T1 et minimisation d’un contraste en T2
TR court ( = contraste possible en T1) + TE court ( = pas de différence due au T2)
On acquière le signal ici (à TE)
Impulsion 90°
Paramètres TR et TE et pondérations en T1, T2, densité protonique en IRM (imaios.com)
Mxy
Mz

## Slide 26
Pondération T2(*)
Objectif de la pondération T2(*) = recherche d’un contraste en T2(*) et minimisation d’un contraste en T1
TR long ( = pas de contraste possible en T1) + TE long ( = contraste en T2(*))
Impulsion 90°
TE = acquisition
Paramètres TR et TE et pondérations en T1, T2, densité protonique en IRM (imaios.com)
Mxy
Mz

## Slide 27
Densité de proton
Objectif de la pondération DP = minimisation d’un contraste en T1 et en T2
TR long ( = pas de contraste possible en T1) + TE court ( = pas de contraste possible en T2)
Mxy
Mz

## Slide 28
4e cas : TR court et TE long
Pas d’info utile en IRM car pas de signal

## Slide 29
Bilan des pondérations
Pondération = équilibre ou balance (« weighting »)
  Pondération T1 :
      Maximisation du contraste T1 (composante longitudinale Mz)
      Minimisation du contraste T2 (composante transversale Mxy)
      TR court et TE court
  Pondération T2(*) :
    Maximisation du contraste T2 (composante transversale Mxy)
    Minimisation du contraste T1 (composante transversale Mz)
    TR long et TE long
  Pondération DP :
    Minimisation du contraste T1 (composante longitudinale Mz)
    Minimisation du contraste T2 (composante transversale Mxy)
    TR long et TE court
TR < 500 ms ; TE < 20ms
TR > 1500 ms ; TE > 50 ms
TR > 1500 ms ; TE < 20 ms

## Slide 30
Bilan des pondérations
Pondération = résumé en un graphe (rho = densité de protons)

## Slide 31
En équations …
    Varier TE et TR pour influer sur la part de T1 et T2* dans le signal
    Varier l’angle α (angle de bascule de l’impulsion RF) pour influer sur la part de T1 dans le signal
En spin écho :
En gradient écho :
    Varier TE et TR pour influer sur la part du T1 et T2 dans le signal

## Slide 32
Le T1 dépend des tissus et de la pathologie
Substance blanche (blanche) > substance grise > LCR (noir)
Graisse (blanche) > tissus (gris) > eau (noir-gris) > air & os (noir)
Séquence courte et anatomique
T1graisse=260ms
T1muscle=870ms
T1 LCR=2400ms
Pondération T1

## Slide 33
Pondération T2
Le T2 dépend des tissus et de la pathologie
LCR (blanc) >Substance grise >substance blanche (noir gris)
Liquide stagnant = blanc
Graisse (gris-clair)> tissus (gris) > air & os (noir)
Phénomènes pathologiques allongent les temps de relaxation
T2 graisse=80ms
T2 muscle=45ms
T2 LCR=160ms
T2 Mat Grise=77ms
T2 Mat Blanche=67ms

## Slide 34
Hypo/hyper/isosignal
Flair
Mixte
Hématome intraparenchymateux récent =
sang
T1
T2*
Hypersignal
Hyposignal

## Slide 35
Mise en application…
    T1 : SG isosignal--, SB : isosignal++, LCR: hyposignal
    T2 : SG isosignal++, SB: hyposignal, LCR: hypersignal
    DP : SG isosignal ++, SB: isosignal --, LCR: isosignal
Pondération DP
Pondération T2
Pondération T1
Pondération T2 FLAIR
????

## Slide 36
Contraste, pondération
  Principe du contraste en IRM
  Rappel sur les séquences : TE, TR
  Rappel sur la relaxation du signal : T1, T2
  Rappel sur la réception du signal et séquences
  Pondérations T1, T2, DP
  Autres contrastes : inversion récupération / suppression de la graisse
Rehaussement de contraste
  But de l’injection
  Principe de fonctionnement du rehaussement de contraste
  Agents paramagnétiques
  Agents superparamagnétiques
  Autres produits de contraste

## Slide 37
Encore d’autres types de contraste possible !

## Slide 38
Séquence inversion-récupération
Principe de l’inversion-récupération
Au temps 0 = impulsion 180° qui bascule l’aimantation en –z (direction négative)
A Ti (temps d’inversion), on commence la séquence « classique » écho de spin
Mz

## Slide 39
Séquence inversion-récupération
Principe de l’inversion-récupération
  Technique de préparation (=avant la séquence) de l’aimantation
  Cette séquence a 2 applications possibles
    Soit elle va permettre d’accroitre le contraste en T1, par rapport à une séquence « classique » …
    Doublement du parcours de la relaxation longitudinale

## Slide 40
Séquence inversion-récupération
Principe de l’inversion-récupération

## Slide 41
Séquence inversion-récupération
Principe de l’inversion-récupération
  Technique de préparation (=avant la séquence) de l’aimantation
  Cette séquence a 2 applications possibles
    … Soit elle va permettre de supprimer le signal d’un tissu en particulier

## Slide 42
Séquence inversion-récupération
Principe de l’inversion-récupération
  Technique de préparation (=avant la séquence) de l’aimantation
  Cette séquence a 2 applications possibles
    … Soit elle va permettre de supprimer le signal d’un tissu en particulier
    Principalement pour supprimer le signal de la graisse ou du LCR

## Slide 43
Séquence inversion-récupération
Principe de l’inversion-récupération
Suppression LCR

## Slide 44
Séquence inversion-récupération : FLAIR
Principe de l’inversion-récupération
  FLAIR (Fluid attenuation by inversion recovery) = suppression du signal de l’eau
  Principalement utilisée pour supprimer le signal du LCR en neuro (pour la SEP par exemple)
TI ~ 2200 ms

## Slide 45
Exemple FLAIR
Suppression « eau libre »

## Slide 46
Séquence inversion/recuperation : STIR
Principe de l’inversion-récupération
  STIR (short TI inversion recovery) = suppression du signal de la graisse
TI ~ 150 ms

## Slide 47
Exemple STIR
Suppression graisse

## Slide 48
Séquences permettant de supprimer la graisse
Séquences de suppression de la graisse
Déplacement chimique
Suppression de graisse
Hybride
Inversion Récupération
Fat-Sat
WE
DIXON
SPAIR
STIR

## Slide 49
Contraste, pondération
  Principe du contraste en IRM
  Rappel sur les séquences : TE, TR
  Rappel sur la relaxation du signal : T1, T2
  Rappel sur la réception du signal et séquences
  Pondérations T1, T2, DP
  Autres contrastes : inversion récupération / suppression de la graisse
Rehaussement de contraste
  But de l’injection
  Principe de fonctionnement du rehaussement de contraste
  Agents paramagnétiques
  Agents superparamagnétiques
  Autres produits de contraste

## Slide 50
But de l’injection en IRM
Rehaussement de contraste = injection d’un produit de contraste
  Objectifs :
    Améliorer le Contraste sur Bruit
    Visualiser les vaisseaux sanguins (MRA)

## Slide 51
But de l’injection en IRM
Rehaussement de contraste = injection d’un produit de contraste
  Objectifs :
    Etudier la perfusion d’un tissu = caractériser la fonction des organes par l’étude de la cinétique de rehaussement après injection de produit de contraste
Injection et imagerie
Analyse de la prise de contraste

## Slide 52
But de l’injection en IRM
Rehaussement de contraste = injection d’un produit de contraste
  Objectifs :
    Visualiser des zones de « prise de contraste »
T1 + gado: hypersignal= rehaussement

## Slide 53
Contraste, pondération
  Principe du contraste en IRM
  Rappel sur les séquences : TE, TR
  Rappel sur la relaxation du signal : T1, T2
  Rappel sur la réception du signal et séquences
  Pondérations T1, T2, DP
  Autres contrastes : inversion récupération / suppression de la graisse
Rehaussement de contraste
  But de l’injection
  Principe de fonctionnement du rehaussement de contraste
  Agents paramagnétiques
  Agents superparamagnétiques
  Autres produits de contraste

## Slide 54
Principe de fonctionnement
Rehaussement de contraste = injection d’un produit de contraste
  Le produit de contraste va agir sur les temps de relaxation T1 et T2 des tissus
  Action indirecte (par rapport à l’iode en RX par exemple)
    On ne voit pas directement le produit de contraste, mais on constate son effet local sur la relaxation de l’aimantation = perturbation de l’aimantation des protons de l’eau = accélération de la relaxation T1/T2
    Raccourcissement des temps de relaxation T1/T2 des protons des molécules d’eau
  Plusieurs types d’agents de contraste
    Paramagnétique = effet T1 à faible concentration = dit à effet positif
    Super-paramagnétique = effet T2 = dit à effet négatif

## Slide 55
Contraste, pondération
  Principe du contraste en IRM
  Rappel sur les séquences : TE, TR
  Rappel sur la relaxation du signal : T1, T2
  Rappel sur la réception du signal et séquences
  Pondérations T1, T2, DP
  Autres contrastes : inversion récupération / suppression de la graisse
Rehaussement de contraste
  But de l’injection
  Principe de fonctionnement du rehaussement de contraste
  Agents paramagnétiques
  Agents superparamagnétiques
  Autres produits de contraste

## Slide 56
Principe de fonctionnement
Agents paramagnétiques (effet T1 positif – faible concentration)
  Le plus utilisé : ions de Gadolinium Gd3+
  Gd seul = toxique (compétition avec les ions Calcium)  Chélate de Gd = tolérance ++
  Le Gd va raccourcir le T1 des tissus  repousse plus rapide de l’aimantation
   augmentation du signal en pondération T1

## Slide 57
Principe de fonctionnement
Agents paramagnétiques (effet T1 positif – faible concentration)
   augmentation du signal en pondération T1
T2: hypersignal modéré
T1: hyposignal
T1 + gado: hypersignal= rehaussement

## Slide 58
Principe de fonctionnement
Agents paramagnétiques (effet T1 positif – faible concentration)
   augmentation du signal en pondération T1
T1
Saturation graisse Avant Gd
T1
Sans Sat graisse Après Gd
T1
Avec Sat graisse Après Gd
a - c

## Slide 59
Principe de fonctionnement
Injection par voie intraveineuse de produits de contraste paramagnétiques (chélate de gadolinium) = Effets « magnétique », donc sur les relaxations (T1/T2)
Premier passage
Images de rétention tardive
10 à 15 minutes après l’injection
Caractérisation tissulaire
Zone d’infarctus

## Slide 60
Principe de fonctionnement
Injection par voie intraveineuse de produit de contraste
Étude de la fonction ou d’un métabolisme augmenté

## Slide 61
Principe de fonctionnement
Agents paramagnétiques (effet T1 positif – faible concentration)
  Noms commerciaux :
    Dotarem (Gd-DOTA)
    Eovist (Gd-EOB-DTPA)
    Multihance (Gd-BOPTA)  juste pour le foie
    …

## Slide 62
Principe de fonctionnement
Agents paramagnétiques (effet T1 positif – faible concentration)
  En pratique :
* Dose: 0.03 - 0.2 mM/kg
Effet T1 uniquement sur tissu d’intérêt
Effet T2 dans zones d’excrétion rénale
* Débit : 3 – 6 mL/s

## Slide 63
Principe de fonctionnement
Agents paramagnétiques (effet T1 positif – faible concentration)
  Angiographie par IRM

## Slide 64
Principe de fonctionnement
Agents paramagnétiques (effet T1 positif – faible concentration)
  Acquisition dynamique (IRM de perfusion)
Paramètres semi-quantitatifs et quantitatifs

## Slide 65
Principe de fonctionnement
Agents paramagnétiques (effet T1 positif – faible concentration)
  Effet de la concentration : pas que T1 à forte concentration…

## Slide 66
Contraste, pondération
  Principe du contraste en IRM
  Rappel sur les séquences : TE, TR
  Rappel sur la relaxation du signal : T1, T2
  Rappel sur la réception du signal et séquences
  Pondérations T1, T2, DP
  Autres contrastes : inversion récupération / suppression de la graisse
Rehaussement de contraste
  But de l’injection
  Principe de fonctionnement du rehaussement de contraste
  Agents paramagnétiques
  Agents superparamagnétiques
  Autres produits de contraste

## Slide 67
Principe de fonctionnement
Agents super-paramagnétiques
  Principalement des particules de ferrite (SuperParamagnetic Iron Oxide SPIO et UltraSmall Superparamagnetic Oxide USPIO)
  effet T2(*) (négatif) : diminution de temps T2  diminution du signal au niveau du tissu normal qui capte les particules d’oxyde de fer, contrairement aux zones avec envahissement métastatique
Nom | Nom commercial | Organe cible | Type
SPIO/USPIO | Endorem® Feridex® Resovist® Cliavist® | Cellule de Küpfer (foie), ++ rate, ganglions, Moelle osseuse | Nano particule d’oxyde de fer

## Slide 68
Principe de fonctionnement
Agents super-paramagnétiques
  En pratique

## Slide 69
Contraste, pondération
  Principe du contraste en IRM
  Rappel sur les séquences : TE, TR
  Rappel sur la relaxation du signal : T1, T2
  Rappel sur la réception du signal et séquences
  Pondérations T1, T2, DP
  Autres contrastes : inversion récupération / suppression de la graisse
Rehaussement de contraste
  But de l’injection
  Principe de fonctionnement du rehaussement de contraste
  Agents paramagnétiques
  Agents superparamagnétiques
  Autres produits de contraste

## Slide 70
Et encore …
Autres produits de contraste
  Voie orale :
    Chélates de Gadolinium
    SPIO
    Concentration en manganèse élevée  Jus d’ananas, de myrtille (opacification négative du tube digestif) pour la cholangiopancréatographie