## Slide 1
Séquences IRM
Écho de Spin & Écho de Gradient
Batoul HANANO
Mina KASHKOOLI
Lynda ZEMOUCHE
Analyse structurelle des séquences, étude comparative des mécanismes de contraste et maîtrise des paramètres d'acquisition (TR, TE, Moyennes).

## Slide 2
01
02
03
04
05
06
Classification des séquences
Qu’est ce qu’une séquence IRM ?
Écho de spin
Paramètres Fondamentaux
Écho de gradient
Écho de Spin vs Écho de Gradient
Plan

## Slide 3
RF Excitation
Impulsions (90°, 180°...) pour basculer l'aimantation et créer la cohérence de phase.
Gslice
Sélection de coupe (z)
Gphase
Encodage de Phase (Y)
Gread
Lecture/Fréquence (X)
ADC / Signal
01
Qu’est ce qu’une séquence IRM ?
Chronologie Simplifiée d'une Séquence

## Slide 4
02
Paramètres Fondamentaux
Paramètres Fondamentaux
TE
Temps d'Écho
Délai entre l'excitation RF (90°) et le recueil du signal (sommet de l'écho). Il détermine la quantité de décroissance transversale.
  TE Court (< 30ms) : Minimise l'effet T2 (pondération T1 ou PD).
  TE Long (> 80ms) : Maximise les différences T2 (pondération T2).
TR
Temps de Répétition
Délai entre deux impulsions d'excitation successives sur la même coupe. Il contrôle la repousse longitudinale.
  TR Court (< 700ms) : Maximise les différences T1 (pondération T1).
  TR Long (> 2000ms) : Minimise l'effet T1 (pondération T2 ou PD).
NEX
Moyennages
Nombre de fois que chaque ligne du plan de Fourier (k-space) est acquise et moyennée pour réduire le bruit aléatoire.
  SNR ∝ √NEX
Temps ∝ NEX
  Doubler le NEX double le temps mais augmente le SNR de seulement 40% (√2).
Angle de Bascule
(Flip Angle)
Angle de rotation de l’aimantation après l’impulsion RF
  Petit flip angle → acquisition plus rapide
  Grand flip angle → signal plus élevé
  Paramètre clé dans les séquences Gradient Echo

## Slide 5
03
Classification des séquences

## Slide 6
04
Écho de spin
Signal (Écho)
L'écho se forme au temps TE (Temps d'Écho). C'est un "Écho de Spin" pondéré en T2 "vrai" (T2), contrairement au T2*.
Séquence RF
Impulsion 90° (excitation) suivie d'une impulsion 180° (refocalisation) à TE/2.
Le 180° corrige les déphasages constants (inhomogénéités B0).
Timing
TR (Temps de Répétition) : délai entre deux impulsions de 90°. Contrôle la pondération T1.

## Slide 7
04
Écho de spin
Une séquence en écho de spin comporte deux paramètres essentiels : le TR et le TE.
TR Court + TE Court
TR Long + TE Long
TR Long + TE Court

## Slide 8
04
Écho de spin
Écho de spin rapide
Slice 1
Slice 2
L’intérêt des séquences d’écho de spin rapide réside dans leur vitesse

## Slide 9
04
Écho de spin
Écho de spin ultra
rapide
Ces séquences sont bien adaptées à l’imagerie des structures liquidiennes non-circulantes qui apparaissent en hypersignal T2 (Cholangio-IRM et Uro-IRM).

## Slide 10
04
Écho de spin
Inversion Récupération,
STIR et FLAIR
Séquences STIR

## Slide 11
05
Écho de gradient
La séquence en écho de gradient se distingue de l'écho de spin par :
  un angle de bascule en général inférieur à 90°
  une absence d'impulsion RF de 180° de rephasage.
Excitation RF α
Impulsion RF avec angle de bascule α
(souvent < 90°). Pas d'impulsion de 180° de refocalisation, ce qui permet des TR très courts.
Inversion de Gradient
L'écho est formé par un gradient bipolaire : un lobe de déphasage (négatif) suivi d'un lobe de rephasage (positif) de lecture.
Sensibilité T2*
Les inhomogénéités de champ magnétique (B0) ne sont pas compensées. Le signal est pondéré T2* (susceptibilité magnétique).

## Slide 12
Écho de Spin (SE) Standard & Robuste | Écho de Gradient (GRE) Rapide & Sensible
REFOCALISATION Impulsion RF 180° | REFOCALISATION Gradient Bipolaire (+/-)
CONTRASTE T1, T2 Vrai, DP | CONTRASTE T1, T2*, Densité
SENSIBILITÉ B0 (MÉTAL/AIR) Faible (Corrige T2*) | SENSIBILITÉ B0 (MÉTAL/AIR) Élevée (Sensible T2*)
VITESSE & TR Lente (TR long) | VITESSE & TR Très Rapide (TR court)
DÉPÔT D'ÉNERGIE (SAR) Élevé (RF 180° répétées) | DÉPÔT D'ÉNERGIE (SAR) Faible (Angle < 90°)
APPLICATIONS CLÉS Cerveau, Rachis, MSK, Pelvis. | APPLICATIONS CLÉS Abdomen (Apnée), Angio-IRM, Hématomes, Calcifications.
06
Écho de Spin vs Écho de Gradient

## Slide 13
  Les séquences IRM reposent sur des principes communs mais diffèrent par leurs mécanismes de formation du signal.
  L’écho de spin offre un contraste fiable (T1/T2), tandis que l’écho de gradient permet des acquisitions plus rapides mais sensibles aux inhomogénéités (T2*).
  Le choix des paramètres (TR, TE, NEX, angle de bascule) est essentiel pour optimiser l’image.
  Le choix de la séquence dépend du compromis entre qualité, rapidité et objectif clinique.
Conslusion

## Slide 14
Bibliographie
https://www.imaios.com/fr/e-mri/sequences
https://www.groupe-revelis.com/examens/irm/

## Slide 15
Suite...
Explication de paramètres sur l’IRM pédagogique